瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司含氰废水排放口（DW003）

水污染源在线监测系统验收意见

根据《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ 354-2019）及《国务院关于修改建设项环境保护管理条例的决定》的要求，2025年3月13日，瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司组织对其含氰废水排放口的水污染源在线监测系统进行验收，验收组由瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司（建设单位）、马鞍山长流环保设备有限公司（运维、报告编制单位）的专业技术人员组成。

与会人员在踏勘现场的基础上，对验收报告资料进行核查，听取了建设单位和运维单位项目介绍，依据环保法律法规、技术规范和要求，经认真讨论，提出意见如下：

一、 项目概况

瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司于2024年11月在含氰废水排放口设置1套水污染源在线监测系统。共用污水处理站总排口在线监测站房，新增1套电磁流量计、1套总银水质自动分析仪和1套数据采集传输仪，实现了对含氰废水排放口出水水质的流量、总银的实时监测。

水污染源在线监测系统采用江苏雷泰自动化仪表股份有限公司生产的LT-LDE-DN50型电磁流量计、深圳市正奇环境科技有限公司生产的WQ1000型总银水质自动分析仪和安徽绿石环保科技有限公司生产的LV-SCY-100型数据采集传输仪。

二、 污染源在线监测仪器

1．调试检测

马鞍山长流环保设备有限公司于2024年11月26日至12月12日对瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司含氰废水排放口的总银水质自动分析仪进行了调试检测，调试结果表明：含氰废水排放口的总银水质自动分析仪的性能指标（24h漂移﹑示值误差﹑重复性、实际水样比对）符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》（HJ 353-2019）相应技术指标要求。

2．性能验收监测

马鞍山长流环保设备有限公司及其委托的安徽华梦检测科技有限公司于2025年1月18日至1月20日对瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司含氰废水排放口的总银水质自动分析仪进行了性能验收检测，检测结果表明：含氰废水排放口的总银水质自动分析仪的性能指标（24h漂移、准确度、实际水样比对）符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ 354-2019）相关技术指标的要求，检测结果合格。

三、联网及运维情况

瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司含氰废水排放口的数据控制单元已与马鞍山市生态环境部门监控平台联网，并委托马鞍山长流环保设备有限公司对含氰废水排放口的水污染源在线监测系统开展日常运行与维护工作。

四、验收结论

经现场检查和验收报告，验收组认为：在线监测设备选型、工程设计、施工、安装调试等符合标准要求；水污染源排放口、流量监测单元、监测站房、数据控制单元的建设符合相关要求；比对监测数据达到验收标准要求；在线监测仪器正常运行，已委托第三方运营维护；建立了数据管理、运行台账和质控等管理制度，符合验收要求。

验收组结论如下：

瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司含氰废水排放口的水污染源在线监测系统通过验收。

我公司将把在线监控系统纳入污染防治设施统一管理，按照国家有关规定进行运行维护，确保在线监控系统稳定运行。

附：验收组名单

瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司

2025年3月13日