**2024年第1批医用耗材参数**

**1飞秒激光角膜屈光治疗机一次性使用无菌治疗包**

▲1、能够与采购人现有设备卡尔蔡司医疗技术 (德国)股份有限公司生产的 VisuMax飞秒激光角膜屈光治疗机配套使用

2、治疗包组成至少包括：带卡口的接触镜、滤镜、连接管

▲3、滤镜可通过连接管与控制面板上的真空连接处和接触镜相连

4、接触镜卡口可以引导激光角膜刀的照明光

5、治疗包有大号或中号或小号可供选择

6、治疗包为环氧乙烷灭菌包装

7、角膜瓣厚度调节范围：80μm～220μm

8、角膜瓣直径调节范围：7.0mm～9.6mm

9、蒂位置：0～359°

10、蒂角度：48～330°（最小长度4mm）

11、边缘切削角度：45 ～135°

12、治疗包有效期限≥2 年

**2过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣**

▲1.能与采购人现有的强生过氧化氢低温等离子100S型号单双循环灭菌器匹配使用。

★2.过氧化氢为有效杀菌成分，其浓度符合GB27955-2020过氧化氢气体等离子体低温灭菌器卫生要求4.2要求。

3.卡匣外包装有化学指示条，用于检测运输、储存过程是否有过氧化氢泄露，如有过氧化氢泄露外包装化学指示条会发生变色反应。