## 酒精检测仪的检测原理有哪些呢？

## 酒精检测仪是用来检测人体是否摄入酒精及摄入酒精多少程度的仪器。它可以作为交通时检测饮酒精司机饮酒精多少的检测工具。呼气式酒精检测仪是酒精测试仪器中常用的一种，它只需呼入被检测者的气体即可快速检测出酒精含量，被需要检测酒精的部门、所使用。

随着我机动车辆的日益增多,交通管理的日趋法制化、严格化,使得呼气酒精测试仪成为交通部门的常用设备,这也对计量部门的校准工作提出了更高的要求。那么酒精检测仪有哪些检测原理呢？

1、湿化学法

其原理是酒精蒸气被酸性高锰酸钾溶液氧化，根据溶液褪色的时问来推测乙醇的浓度，故被称作湿化学法。呼气中酒精被置于特殊设计的小瓶中的重铬酸钾和硫酸混合物氧化，瓶中的混合剂会从橙色变成绿色，而化学反应产生的电阻变化也会令指针移动，准确标示出呼气中酒精的浓度，并通过微电脑将其换算成血液酒精的浓度。

2、气相色谱法

气相色谱是色谱中的一种，就是用气体做为流动相的色谱法，在分离分析方面，具有灵敏度高、速度快、所需式样量少等优点。但由于设备体积较大不可能广泛使用。

3、电化学方法

电化学酒精测试仪又被称作燃料电池型呼气酒精测试仪，它的原理为呼气中酒精被催化剂氧化成氧化碳(或乙醛)和水的过程中释放出化学能，化学能经能量转换器转换之后成电流通过电伏特表，表读值越高，则乙醇浓度越高。

4、红外光谱法

它的原理是酒精后的红外线吸收光谱显示出明显的吸收波段，通过酒精分子吸收红外线的程度，来确定酒精的含量。红外光谱型呼气酒精测试仪具有稳定、抗干扰能力强的优点，可以直接作为依据，免去了过去需要抽血检的流程。

5、半导体传感器

除了以上介绍的几种方法外，还有一种是半导体呼气式酒精测试仪，采用氧化锡半导体作为传感器。这类半导体器件具有气敏特性，当接触的气体中其敏感的气体浓度增加，它对外呈现的电阻值就降低。半导体测试仪的优点是体积小，价格低廉，缺点是抗干扰能力差。通常只用在要求不高的场合，如自我检测，或一般性定性检测。

本技术说明由云博浩天“测酒考勤”管理系统研发者北京云博浩天信息技术有限公司提供